询   价   函

贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司采购研究所需一台激光粒度分析仪，详见下表采购清单。

采购清单：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	品牌

	1
	激光粒度分析仪
	附件4：技术标准和要求
	台
	1.0
	
	


报价须知：

1.请贵单位于2024年9月6日11:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。

2.评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。

3.合同主要条款见附件三合同主要条款。

4.具体技术要求详见附件四技术标准和要求。

5.报价单位报价文件格式（详见附件五）。

6.所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：王炳焰

联系电话：18705232998

地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号     

邮  编：223200

江苏苏盐井神股份有限公司采供中心                                                       2024年9月3日

审查程序

 （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。

（二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。

资格审查的合格条件

	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商，提供三证合一后的营业执照(副本)
	提供加盖公章的营业执照复印件的扫描件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书
	制造商需提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件扫描件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	具有ISO质量管理体系认证证书
	制造商需提供加盖公章认证证书扫描件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	报价人必须提供近二年（2022年8月27日起至今）与本次询价材料相同或相近参数的产品成功使用业绩，并提供业绩合同（附对应的加盖公章的增值税发票复印件）。
	需加盖公章的扫描件
	在我公司合格供应商目录中具有相同或相近业绩的报价人可免予提供


附件2：

评审标准和办法

经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

附件3：
激光粒度分析仪合同

买受人：江苏苏盐井神股份有限公司         合同编号：

出卖人：                   签订地点：淮安市淮安区 

第一条  产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                           

	序号
	名称
	规   格
	单位
	数量
	单价
（元/N）
	金额元
	品牌

	1
	激光粒度分析仪
	附件4：技术标准和要求
	台
	1
	
	
	

	合计
	金额：  元
大写：  元
	合同生效后，5日内具备交货条件，按买受人通知供货。


本合同价格为含13%增值税的交货价（增值税金额为人民币        元），包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。

第二条 质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:符合相关国家标准并满足买受人生产需求（符合附件4技术要求）。出卖人应保证产品是全新、未使用过的，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

第三条  交货地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号，江苏苏盐井神股份有限公司研究所。                 

第四条  运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。

第五条  出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                

第六条  包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物回收，费用由出卖人承担。

第七条  验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

第八条  供货过程中，按国家有关规定及我公司要求，负责安全、环保等事项。本合同中货物在运输、卸货过程中的一切安全责任由出卖人承担。

第九条  结算方式及期限：1、货到付款，货到买受人现场并经买受人清点和初步验收合格，出卖人提供13%增值税专用发票给买受人后，买受人承付货款；2、有质量问题时，出卖人须赔偿买受人相应经济损失。

第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按该批次总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付该批次总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十二条  其其它约定事项：1.按实际物资到货数量计算；本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效。3.本合同一式陆份，买受人执四份、出卖人二份。
	出卖人

单位名称（章）： 

单位地址：

法定代表人： 

委托代理人：

签订时间：             年  月   日

电   话：

传   真：

税   号：

开户银行：

帐   号：

开户行号：

邮   编： 
	买受人

单位名称（章）: 江苏苏盐井神股份有限公司

单位地址：     淮安市淮安区华西路18号

法定代表人：

委托代理人：

签订时间：             年  月   日

电  话：0517-87037089

传  真：0517-87036963

税  号：91320800720586548C
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行

帐  号：10354201040008092
邮政编码: 223200


附件4：技术标准和要求

激光粒度分布仪分析系统技术参数

1. 主要性能

1.1测试范围：湿法0.02-2600μm；干法0.1-2000μm或0.1-2600μm。

1.2▲准确性误差：≤0.5%（国家或国际标样D50偏差）。

1.3重复性误差：≤0.5%（国家或国际标样D50偏差）。

1.4▲双峰分辨力：A级（国家质量监督局《JJF 1211—2008激光粒度分析仪校准规范》）。

1.5▲折射率测试：仪器具有折射率测试功能，可对未知样品进行折射率测试，得到更准确的粒度结果。（需提供证明材料）

2. 主机系统

2.1▲激光器：大功率光纤偏振光激光器，最高功率可达10mW，激光器功率可调，延长使用寿命。

2.2探测器：总数不少于92个，有前向、侧向和后向三维探测器。

2.3▲光路结构：兼具市面上正傅里叶和反傅里叶光路的特点，具有优异的光学结构和性能。

2.4▲高速采样系统：最快测试速度:≤10秒。

2.5自动对中系统：先进的自动对中系统，保证光路系统始终处于最佳状态。

2.6智能化：一键式可完成自动进水、光路对中、背景测试、浓度调整、自动测试、清洗、保存和打印等功能。

2.7▲测试窗污染检测功能：可对测试窗口污染进行预警，便于维护保养。

3. 分散系统

3.1湿法分散系统：

3.1.1循环系统：离心泵的循环设计，循环流量3000-8000mL/min，循环池体积不小于600mL，循环速度连续可调。

3.1.2超声波分散系统：功率1-50W连续可调，具有“防干烧”设计，杯中无水时误开不会损坏。

3.1.3进排水系统：具有自动进水（无需外部水压，主动吸水）、自动清洗、自动排水、溢出保护等功能。

3.1.4▲液位检测系统：为进一步提高可靠性，自动检测水位双保险，防止液位计腐蚀损害导致仪器进水，需有多套水位检测系统，当某一套水位检测系统损坏或者受到污染，另一套还可以正常工作，同时软件可以根据进水时间和液位计控制进水量，多重保障，确保仪器可靠运行。

3.1.5稳定性设计：循环系统需具有防止颗粒沉降的设计，避免循环过程中大颗粒沉积导致输送不均。

3.1.6可拓展性：在常规水分散系统的基础上，可选配溶剂型或者微量样品池进样系统，实现小体积测试，最大体积不得大于8mL。

3.1.7仪器具有连接自动进样器端口，将来可选配全自动高通量进样器，实现一次性不少于60个样品的全自动无人值守批量化测试（精确控制体积，超声波自动清洗，样品管条形码匹配）。

3.2干法分散系统：

3.2.1进样方式：采用垂直储料以及电磁振动加料的方式，振动速度可调。

3.2.2分散方式：采用文丘里分散技术，通过颗粒碰撞以及气流剪切的方式实现样品分散。

3.2.3气源控制：空压机气压0.1-0.8MPa连续可调，压缩空气必须经过多级过滤系统（至少3级），并具有是否连接吸尘器和提示清理吸尘器功能。

3.2.4独特的负压检测技术，负压异常会有提示，封闭式的测试窗口，防止镜头污染，最大程度降低仪器的维护需求。

3.2.5先进的干法分散系统，进样、进气、压力测试、浓度测试、样品收集等操作均由电脑统一控制，操作简便，保证了测试的稳定性。

3.2.6可拓展性：可选配微量干法进样器，实现毫克级别的样品测试（最少样品量可达20mg）。

4. 软件系统

4.1▲软件著作权：具有独立完整的软件著作权。

4.2▲具备完善的安全管理和审计追踪功能，符合FDA 21 CFR PART 11相关要求。

4.3灵活的配置：软件具有个性化的设置，包括定制化的测试流程和定制化的报告，输出格式多样化。

4.4SOP设置：通过软件可完成所有的SOP测试，自动完成进水、消泡、背景、浓度调整、测试、保存、打印、清洗等所有功能，单次最快测试时间小于10S，测试结果不受人为因素影响。

4.5▲QC诊断工具：对所测试的样品可以直接出具质量检测报告并给出合格与否的判定。

4.6▲自动备份功能：软件每天自动备份数据，数据可恢复，防止数据丢失。

4.7▲系统检测功能：仪器自带系统检测，工作状态提示功能，能够对主机、分散系统、管路运行时间等各部分功能等进行检测和诊断，提供维护和故障提示，及时进行仪器保养和故障排除。

4.8▲准确性标定及准确性验证：提供1瓶刚玉标样进行准确性标定功能；同时给用户免费提供玻璃微珠2um和15um标样验双峰分辨力，提供350nm羧基微球、15um玻璃微珠、1000μm玻璃微珠粒度标准物质标样验证仪器的准确性。（需提供证明文件）

4.9▲准确性标定：具有准确性标定功能，给用户免费提供一个工作标样，可随时验证仪器状态。

4.10▲PQ验证功能：仪器自带PQ验证测试流程，能够提供符合药典、ISO标准的专用验证评价报告。

4.11▲产品复配功能：A×x%+B×（1-x%）=C。

5. 相关资质

5.1▲公司：需通过ISO 9001等相关认证。

5.2▲仪器：本身具有较好的性能，获得过国家级学术或者相关行业协会的认可并有相应的荣誉证书。

6. 配置
6.1激光粒度分析仪主机

6.2粒度测试软件

6.3空气过滤器

6.4空压机(静音空气压缩机)

6.5颗粒度标准样品

6.6自动循环分散进样系统

6.7自动干法分散进样系统

7.  安装、调试、培训：乙方服务工程师需上门提供安装、调试和操作培训等服务，直到甲方操作人员能熟练使用为止。

8. 保修期及售后服务：质保期不低于2年，自安装调试结束双方验收合格之日算起。在保修期内如果仪器出现故障需要乙方提供维修服务时，乙方负责免费维修，不收维修费、元器件费和旅差费等任何费用。保修期过后乙方仍负责提供所有的技术咨询、操作培训、上门维修、零配件供应等服务。回访服务：乙方需定期或不定期登门回访，登门回访期间将为甲方提供仪器培训、维护、维修、保养等工作。

附件5：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1.报价单一览表。

	产品名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价
元/N
	金额
（元）
	品牌

	激光粒度分析仪
	附件4：技术标准和要求
	台
	1
	
	
	

	合同金额：    元
大写：      元整。
	交货期：合同生效后，5日可供货，按买受人通知供货。


2.按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3.技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）

	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。

                      报价人全称（盖章）：                                     

                      日期：   年  月  日

4.按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5.报价单位认为需要提供的其他材料。


